Załącznik Nr 2 do zaproszenia


	
	Pakiet nr.2-Arkusz asortymentowo-cenowy
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość szt.
	Cena  jednostkowanetto 
	Wartość netto 
	Kwota podatku Vat
	           Wartość brutto 
	Producent
	Nr katalogowy

	1
	Videolaryngoskop dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wartość netto razem
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kwota podatku Vat
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość brutto razem
	
	
	
	
	
	
	


Opis Przedmiotu Zamówienia
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

1. Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami     

    jednopacjentowymi.

2. Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej  2,8 cala.

3. Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń    

    poprzez komunikację WiFi.

4. Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min.
5. Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań.

6. Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji.

7. Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze.

8. W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok. 4 godziny pracy monitora.

9. Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min.
10.Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe systemy    

      informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora.

11. Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do  

     trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym.

12. Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką.

13. W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji.

14. Automatyczne wyłączenie po 30 min..

15. Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h.

16. Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI.

17. Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przed zaparowaniem.

18. Jednorazowe nakładki / łyżki
    a. Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami.

    b. Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt.
    c. Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły.

    d. Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic.

19. Stacja dokująca/ładowarka. Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz pięciostopniowy system informujący o naładowaniu akumulatora.

20. Waga całego zestawu 340 g.

21. Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką Micro-USB (np. do smatfonów).

22. Możliwość rozbudowy systemu o adapter do smartfonów umożliwiające wykorzystanie telefonu jako monitora wideolaryngoskopu.
23. Wymagany skład kompletu:

- Kamera/Monitor - 1 szt.

- Wielorazowa optyka - 1 szt.

- Stacja dokująca - 1 szt.

- Jednorazowe nakładki - 50 szt.









…………………










data i podpis Wykonawcy

PAGE  
1

