Załącznik Nr 1 do zaproszenia


	
	Pakiet nr.1-Arkusz asortymentowo-cenowy
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość szt.
	Cena  jednostkowanetto 
	Wartość netto 
	Kwota podatku Vat
	           Wartość brutto 
	Producent
	Nr katalogowy

	1
	Defibrylator z wyposażeniem dla Działu Ratownictwa Medycznego
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Wartość netto razem
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kwota podatku Vat
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wartość brutto razem
	
	
	
	
	
	
	


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

1. DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY Z FUNKCJĄ TRANSMISJI DANYCH  (podać markę model,   

    załączyć folder).
2. Defibrylator przenośny dla dorosłych i dzieci o wadze kompletnego defibrylatora gotowego do pracy   

   według opisanej specyfikacji poniżej 10 kg.

3. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą -  min. klasa IP44.

4. Czas pracy na akumulatorze: min. 6 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z   

   max energią.

5.Zasilanie defibrylatora poprzez uchwyt karetkowy zapewniający możliwość ładowania   

   akumulatora/ów w aparacie oraz zasilanie defibrylatora.

6. Uchwyt mocujący defibrylator na ścianie zgodny z wymogami normy PN EN 1789.

7. Akumulator litowo-jonowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, czas ładowania   

   do max 4,5 godzin.

8. Defibrylacja dwufazowa w trybie ręcznym i automatycznym, regulacja energii w  zakresie min. 2-  

   200J, dostępne min.20 poziomów energii zew, gotowość do defibrylacji max energią w max 7 s.,   

   możliwość wykonania kardiowersji w kpl elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji dla dorosłych i 
    dzieci min 7 kpl.

9. Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 6,5'', Możliwość wyświetlenia 4 krzywych dynamicznych   

    jednocześnie.

10.Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z   

     automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji,   

     granice alarmów) odpowiednich dla wybranego trybu.

11.Wyświetlanie na ekranie oraz wydruk pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej   

    wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych.

12. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku   

     programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.
13. Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń i 32 zrzutów ekranowych (monitorowanie, defibrylacja,  

     stymulacja, procedury terapeutyczne).
14. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i możliwością transmisji przez  

    modem GSM.

15. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min.

16. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,25 do 2,0 cm/Mv.

17. Tryb asynchroniczny i „na żądanie”.

18. Częstotliwość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min, prąd stymulacji regulowany  

      w zakresie min. 10-140 mA.

19. Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET , pomiar SpO2 w zakresie  1-100% i pulsu w trakcie   

     pomiaru saturacji.

20. Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, zsynchronizowany pomiar RR z kablem EKG ,   

     czas pomiaru do 30 sekund.

21. Pomiar kapnometrii.
22. Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna   

     właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości    

     uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015   

     Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu.

23. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością.
24. Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie   

     uciskania klatki piersiowej.

25. Bezprzewodowa transmisja danych w systemie  WiFi 802.11 a/b/g/n; 

26. Komunikacja bluetooth; modem komórkowy USB.

27. Transmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG oraz mierzonych parametrów przez dedykowany   

      modem /bez karty sim operatora sieci komórkowej/, transmisja GSM 3G do szpitalnych systemów  

      odbiorczych, między innymi w pracowni hemodynamicznej w Elblągu.

28. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.

29. Kabel do stymulacji.

30. Czujnik SpO2 –z czujnikiem  klips palcowy.

31. Elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min. 6 kpl. i dzieci min. 1 szt.
32. Mankiet NIBP: rozmiary od dziecka do dorosłego.

33. Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do ambulansu z funkcją ładowania i zasilania po wpięciu   

     aparatu zgodny z normą PN-EN 1789.

34. Załączyć do oferty dokumenty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na  

     terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r i aktami  

     wykonawczymi do ustawy.

35. Do sprzętu medycznego (tam gdzie jest to wymagane prawem) musi być dostarczony certyfikat  

     lub deklaracja zgodności z Polskimi Normami zharmonizowanymi.









…………………










data i podpis Wykonawcy

PAGE  
2

