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ŁÓŻKO SZPITALNE DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Z MATERACEM PRZECIW ODLEŻYNOWYM (1 szt.)
Załącznik Nr 3 do zaproszenia
1. Wymagane parametry techniczne 

	Lp
	Cecha lub parametr wymagany
	Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK

	1
	Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome
	

	2
	Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo – epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm (±1 cm) gwarantującym stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe
	

	3
	Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem
	

	4
	Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka
	

	5
	Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL lub tworzywowymi z polipropylenu montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym
	

	6
	Dodatkowy panel sterujący dla personelu 
	

	7
	Długość łóżka min.  2150 mm
	

	8
	Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm
	

	9
	Długość segmentu oparcia pleców min. 700 mm
	

	10
	Długość segmentu stałego min. 200 mm
	

	11
	Długość segmentu uda min. 280 mm
	

	12
	Długość segmentu podudzia min. 480 mm
	

	13
	Długość x szerokość leża min. 1970 x 850 mm
	

	14
	Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej
	

	15
	Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym  lub bezprzewodowym:

- regulacja wysokości

- regulacja segmentu oparcia pleców

- regulacja segmentu uda

- funkcja autokontur

- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka, pokręteł lub zabezpieczenie elektroniczne umożliwiające blokowanie funkcji sterujących przez personel
	

	16
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 380 mm
	

	17
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 735 mm
	

	18
	Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70°
	

	19
	Autoregresja oparcia pleców min. 90 mm
	

	20
	Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 30°
	

	21
	Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20°
	

	22
	Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego
	

	23
	Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym
	

	24
	Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka
	

	25
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 15° obustronnie
	

	26
	Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym)
	

	27
	Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału nie brudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy lub blokada centralna kół.
	

	28
	Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi.
	

	29
	Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka, minimalne osłony tworzywowe mechanizmu centralnej blokady. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne bez tworzywowej obudowy podwozia o ile wszystkie kable i sterowniki umieszczone są bezpośrednio pod leżem i co za tym idzie obudowa podwozia jest zbędna. Na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach łóżka nie wymaga się osłony tworzywowej
	

	30
	Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami lub krążki odbojowe będące najbardziej wysuniętymi elementami łóżka
	

	31
	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 200 kg
	

	32
	Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz
	

	33
	· Wyposażenie:

· poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 – 1 kpl.
· wieszak kroplówki 
· materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach:
	

	
	a.Wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka
	

	
	b.Wkład – pianka
	

	
	c.Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T30 kg/m3
	

	
	d.Pianka bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu
	

	
	e.Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych
	

	
	f.Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/- 20% g/m2
	

	
	g.Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
	

	
	h.Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze
	

	
	i.Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 480 g/m2/24h w temperaturze 37 lub 38°C
	

	
	j.Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą
	

	
	k.Materiał pokryty powłoką  o właściwościach antybakteryjnych  i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów
	

	
	l.Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru
	

	
	m.Pranie w temp. do 95°
	

	
	n.Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C
	

	
	o.Pozytywne badanie na niepalność materiału
	

	
	p.Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
	

	
	r.Atest higieniczny PZH na materac
	

	34
	Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów. 

W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu
	

	35
	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat 
	

	36
	Certyfikat  ISO 9001 oraz 13485 dla producenta lub oferenta łóżek 
	


2. Gwarancja, serwis
	Lp
	Gwarancja, serwis
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji.
	

	2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych
	

	3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.
	

	5
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji
	

	6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	

	7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
	

	8
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	


3. Przeglądy eksploatacyjne
	Lp
	Przeglądy
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem
	


4. Szkolenie
	Lp
	Szkolenie
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).
	

	2
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
	

	3
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	


Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.
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       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy
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