	
	[Wpisz tekst]
	

	
	
	


[image: image1.jpg]Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskle Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego






SSAK OPERACYJNY ELEKTRYCZNY (1 szt.) 

Załącznik Nr 5 do zaproszenia
1. Wymagane parametry techniczne 
	Lp
	Cecha lub parametr wymagany
	Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK

	1
	Maksymalny przepływ powietrza min. 30 l/min 
	

	2
	Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia
	

	3
	Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia
	

	4
	Maksymalne podciśnienie do 85kPa   (+0%/-10%)
	

	5
	Zakres regulacji min. (20÷85)kPa
	

	6
	Pojemność butli min 2x2,25l +/-0,5l
	

	7
	Gabaryty 400(+/-100mm) x 440(+/-80mm) x 900mm(+/-200mm)  
	

	8
	Masa max. 20kg 
	

	9
	Możliwość sterowania łącznikiem nożnym
	

	10
	Możliwość podłączenia min 2 pojemników
	


2. Gwarancja, serwis
	Lp
	Gwarancja, serwis
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji.
	

	2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych
	

	3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.
	

	5
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji
	

	6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	

	7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
	

	8
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	


3. Przeglądy eksploatacyjne
	Lp
	Przeglądy
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem
	


4. Szkolenie
	Lp
	Szkolenie
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).
	

	2
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
	

	3
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	


Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.




  




        .......................................................








       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
2

[image: image1.jpg]