	
	[Wpisz tekst]
	

	
	
	


[image: image1.jpg]Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskle Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 6 do zaproszenia
ZESTAW REANIMACYJNY (1 szt.)
1. Wymagane parametry techniczne 
	Lp
	Cecha lub parametr wymagany
	Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK

	1
	Walizka reanimacyjna wykonana z odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa
	

	2
	Zaokrąglone rogi 
	

	3
	Jaskrawy kolor: czerwony lub pomarańczowy lub srebrny
	

	4
	Wymiary nie większe niż: 650 x 450 x 250 mm
	

	5
	Druga część z przegródkami do przechowywania drobnego sprzętu, przegródki zabezpieczone pokrywą
	

	6
	Możliwość mycia walizki – brak elementów nasiąkających płynami
	

	7
	Bezpieczne zapięcie
	

	
	  Wyposażenie walizki
	

	8
	Resuscytator silikonowy dla dorosłych o następujących parametrach:
- wykonany z silikonu
- objętość oddechowa 1100 ml
- pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym

- dwie maski silikonowe dla dorosłych, rozmiar 5 oraz 4

- nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową 

- rezerwuar tlenu  połączony z zastawkami za pomocą nakrętki
- zawór bezpieczeństwa 40 cmH2O

- autoklawowalny w temperaturze 134 st. C, sterylizacji muszą podlegać wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu

- Instrukcja obsługi w języku polskim
	

	9
	Laryngoskop światłowodowy (zestaw w etui z tworzywa) o parametrach:

- elementy zestawu: rękojeść światłowodowa, diodowa + łyżki typu Macintosh w rozmiarach  2, 3, 4

- rękojeść zasilająca: diodowa, rozmiar średni, zasilanie bateryjne, źródło światła: dioda LED, powierzchnia uchwytu powlekana tworzywem

- możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu diody z bateriami)

- łyżki laryngoskopu: stalowe, światłowodowe,  z wymiennym modułem światłowodu

- możliwość łatwej wymiany światłowodu bez użycia narzędzi

- możliwość sterylizacji łyżki oraz światłowodu w autoklawie - wytrzymałość światłowodu min. 500 cykli sterylizacyjnych

- łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3

- instrukcja obsługi w j. polskim
	

	10
	Zestaw masek krtaniowych z kanałem gastrycznym 
i możliwością wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, jednorazowego użytku, w rozmiarach 3, 4, 5
	

	11
	Filtr bakteryjny do resuscytatora (3 sztuki)
	

	12
	Zestaw rurek ustno-gardłowych sterylnych w rozmiarach 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm
	


2. Gwarancja, serwis
	Lp
	Gwarancja, serwis
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji nie krótsza niż 36 miesięcy. Możliwość przedłużenia gwarancji.
	


	2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych
	

	3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. 
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.
	

	5
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji
	

	6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	

	7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
	

	8
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	


3. Przeglądy eksploatacyjne
	Lp
	Przeglądy
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem
	


4. Szkolenie
	Lp
	Szkolenie
	Opis lub potwierdzenie TAK

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).

Uproszczone szkolenie w zakresie obsługi sprzętu. Dopuszcza się zdalną formę szkolenia.
	

	2
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.
	

	3
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	


Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.




  




        .......................................................








       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy
PAGE  
2

[image: image1.jpg]