
Załącznik nr 1 do SIWZ -zmiana z dnia 24.04.2020r./zmiana z dnia 27.04.2020/zmiana z 30.04.2020
Specyfikacja techniczna dla koncentratorów tlenu

Nazwa-typ aparatu : .........................................
Producent : .......................................................
Rok produkcji (łączny czas eksploatacji w trakcie trwania 18 miesięcznej umowy dzierżawy nie może przekraczać 5 lat ):

WARUNKI GRANICZNE ( parametry wymagane)

Aby oferta została uznana za ważną w kolumnie nr 3  po prawej stronie tabeli należy słowem „TAK” potwierdzić spełnienie wymaganego warunku, a w wierszach, które odnoszą się do parametrów zdefiniowanych liczbowo wymagane jest podanie oferowanych wartości.

	Lp.
	Parametry/funkcje - wymagane


	TAK/Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę

	1
	2
	3

	A.
	Funkcja i parametry ogólne

	1. 
	Napięcie robocze  – 230V ~ 50Hz
	

	2. 
	Pobór mocy -    <  300 W
zamawiający dopuści koncentrator tlenu o poborze mocy w przedziale 300W – 320 W oraz do 360W
	

	3. 
	Poziom głośności   ≤ 40 dB 
zamawiający dopuści koncentrator o głośności w przedziale 40 – 43 dB
	

	4. 
	Kontrola systemu ciśnień, strumień wyjścia od 0,5 – 5,0 L/min.
	

	5. 
	Kontrola stężenia tlenu , system sygnalizacji świetlnej ( 73%- 95%)
	

	6. 
	Alarm spadku stężenia tlenu < 85 % 


	

	7. 
	Akcesoria:  nawilżacz,  kaniula tlenowa  5 m, 2 filtry zewnętrzne, bateria 9V. 


	


WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLEŃ

 ( parametry bezwzględnie wymagane)

Aby oferta została uznana za ważną w kolumnie (nr 3 ) po prawej stronie tabeli należy słowem „TAK” potwierdzić spełnienie wymaganego warunku, a w wierszach, które odnoszą się do parametrów zdefiniowanych liczbowo wymagane jest podanie oferowanych wartości.

	
	Gwarancja i serwis
	TAK 

(potwierdzenie spełnienia wymogu przez Wykonawcę)/ Opis

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Pełna gwarancja na oferowane koncentratory tlenu obejmująca utrzymanie w 100% sprawności i gotowości koncentratorów do bieżącej pracy, liczona od dnia podpisania  protokołu odbioru i przekazania do bieżącej eksploatacji oferowanych koncentratorów w ciągu całego okresu dzierżawy tj 18 m-cy
Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów:

- zużywalnych,

- serwisowych,

- eksploatacyjnych
	

	2. 
	W zakresie gwarancji wymagane przez producenta przeglądy okresowe w raz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres powyżej opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej
	

	3. 
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji  maksymalnie do 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Reakcja serwisu ma polegać na:

- właściwej naprawie zakończonej usunięciem niesprawności,

- podjęci naprawy, której nie udało się zakończyć,

- diagnostyce systemu, która doprowadzi do zlokalizowania przyczyny niesprawności i      

  zamówienia niezbędnych materiałów do naprawy,

- innych działaniach skutkujących usunięciem niesprawności lub jej diagnozowaniem.
	

	4. 
	W przypadku, gdy okres niesprawności koncentratora przekracza 48 h Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Dostarczenie i zainstalowanie urządzenia zastępczego w terminie 48 godz. licząc od dnia stwierdzenia, że niesprawność koncentratora przekraczać będzie 48 godz.                   
	

	5. 
	Sprawowanie nadzoru na urządzeniami, wykonania przeglądów serwisowych w domu pacjenta. Częstotliwość wykonywania przeglądów wg zaleceń producenta wraz  z wymianą filtrów. Raporty po wykonanych przeglądach i naprawach będą przesyłane  do Zamawiającego – zbiorczo z podaniem nazwy użytkowników i nr fabrycznego aparatu wraz z kartą serwisową koncentratorów tlenu  – w okresach kwartalnych do dnia 15 pierwszego miesiąca następnego kwartału.
	

	6. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w ilości 2 szt.
	

	
	Szkolenia  :
	

	7. 
	Szkolenie personelu pracownika ODLT w zakresie obsługi i eksploatacji koncentratorów. 
	

	8. 
	Szkolenia pacjenta i/lub opiekuna w zakresie racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji koncentratorów pod względem medycznym i technicznym, przekazania pisemnej instrukcji obsługi oraz numeru telefonu awaryjnego do serwisu Wykonawcy
	


.......................................................

    data , podpis Wykonawcy

PAGE  
3
___________________________________________________________________________________________________

20/2020 SIWZ – Dzierżawa koncentratorów tlenu  dla potrzeb Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem WSZ w Elblągu

