System do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa Wykonawcy : 

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :


Kraj pochodzenia: 

Rok produkcji: 2019 lub 2020
Ilość sztuk: 1 komplet
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Cecha lub parametr wymagany
	Potwierdzenie
	Opis potwierdzonego parametru lub parametru zastępczego

	
	SYSTEM STERUJĄCY
	TAK
	

	1
	Procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
	TAK
	

	2
	Płyta główna wraz ze zintegrowaną kartą graficzną
	TAK
	

	3
	Pamięć operacyjna min. 1 GB (architektura 32-bitowa) lub min. 2 GB (architektura 64-bitowa)
	TAK
	

	4
	Dysk twardy min. 320GB
	TAK
	

	5
	Zasilacz sieciowy
	TAK
	

	6
	Kolorowy monitor LCD min. 27" lub 2 szt. 24”jeżeli system obsługuje
	TAK
	

	7
	Klawiatura oraz myszka przewodowa lub bezprzewodowa jeżeli system obsługuje
	TAK
	

	8
	Kolorowa zewnętrzną drukarka laserowa
	TAK
	

	9
	Systemem operacyjny Windows 10 
	TAK
	

	
	SYSTEM REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ
	TAK
	

	10
	Oprogramowanie zapewniające pełną zgodność z ergometrami, pochodzące od tego samego producenta
	TAK
	

	11
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	12
	Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego
	TAK
	

	13
	Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego
	TAK
	

	14
	Możliwość tworzenia treningów: interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem
	TAK
	

	15
	Możliwość projektowania indywidualnych programów treningu
	TAK
	

	16
	Funkcja  dopasowania obciążenia
	TAK
	

	17
	Monitorowanie sygnału EKG pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria - 5 sztuk).
	TAK
	

	18
	Akwizycja sygnału EKG przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli EKG
	TAK
	

	19
	Prezentacja na monitorze centrali sterującej parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów
	TAK
	

	20
	Ustawianie progów alarmowych dla HR, SpO2, DIA, SYS dla każdego pacjenta
	TAK
	

	21
	Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu
	TAK
	

	22
	Baza danych pacjentów i ich treningów
	TAK
	

	23
	Wydruk diagramów treningowych
	TAK
	

	24
	Możliwość wydruku zapisu EKG
	TAK
	

	25
	Możliwość kontroli do 24 stanowisk
	TAK
	

	26
	Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows
	TAK
	


	27
	Oprogramowanie z licencją na 5 stanowisk, umożliwiające obsługę systemu w całości w języku polskim
	TAK
	

	28
	Zintegrowana baza danych pacjentów
	TAK
	

	29
	Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta
	TAK
	

	30
	Parametry dostosowane do treningu dla każdego pacjenta
	TAK
	

	31
	Szybkie i łatwe przyłączenie pacjentów do grupy treningowej
	TAK
	

	32
	Praktyczne przełączanie pomiędzy pacjentami na ergometrach
	TAK
	

	33
	Zapis oraz archiwizacja istotnych parametrów (obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi)
	TAK
	

	34
	Jednoczesna kontrola wszystkich parametrów (obciążenie, pomiar ciśnienia krwi)
	TAK
	

	35
	Możliwość tworzenia treningowych sesji modułowych składających się z treningów na ergometrach i sali gimnastycznej
	TAK
	

	36
	Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu)
	TAK
	

	37
	Dokumentacja w formie raportu wszystkich istotnych zdarzeń
	TAK
	

	38
	Czujniki EKG zasilane 1 akumulatorem, każdy z zewnętrzną ładowarką
	TAK
	

	39
	Waga czujnika EKG z akumulatorem < 30g
	TAK
	

	40
	Możliwość podłączenia do systemu: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych
	TAK
	

	
	CYKLOERGOMETR – 2 szt.
	TAK
	

	41
	Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm
	TAK
	

	42
	Maksymalna waga pacjenta: 200kg
	TAK
	

	43
	Niezależne od prędkości obciążenie od 10 (+/-5) Watt do  min 950 Watt
	TAK
	

	44
	Regulacja  pochylenia kierownicy
	TAK
	

	45
	Stabilna podstawa cykloergometru
	TAK
	

	46
	Zasilanie: 90 – 230V
	TAK
	

	47
	Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych
	TAK
	

	48
	Cyfrowy wyświetlacz
	TAK
	

	49
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
	TAK
	

	50
	Zakres prędkości obrotowej: 20 (+/-10)- min 130 rpm
	TAK
	

	51
	Panel kontrolny z przyciskami
	TAK
	

	52
	Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta
	TAK
	

	53
	Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego)
	TAK
	

	54
	Ergometr z wbudowanym modułem do automatycznego pomiaru ciśnienia
	TAK
	

	55
	Ergometr z wbudowanym modułem do pomiaru SpO2
	TAK
	

	56
	Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME, BP SYS, BP DIA, SPO2
	TAK
	

	57
	Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta
	TAK
	

	58
	Waga ergometru do 70 kg
	TAK
	

	59
	Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych
	TAK
	

	60
	Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą
	TAK
	

	61
	Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka
	TAK
	

	62
	Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę
	TAK
	

	63
	Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º
	TAK
	

	
	CYKLOERGOMETR SZT. 3
	TAK
	

	64
	Dowolna regulacja siedziska dla pacjenta o wzroście 120 – 210 cm
	TAK
	

	65
	Maksymalna waga pacjenta: 200kg
	TAK
	

	66
	Niezależne od prędkości obciążenie od 10 (+/-5) Watt do  min 950 Watt
	TAK
	

	67
	Regulacja  pochylenia kierownicy
	TAK
	

	68
	Stabilna podstawa cykloergometru
	TAK
	

	69
	Zasilanie: 90 – 230V
	TAK
	

	70
	Kontrolowane mikroprocesorem hamowanie przy pomocy prądów wirowych
	TAK
	

	71
	Cyfrowy wyświetlacz
	TAK
	

	72
	Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-238
	TAK
	

	73
	Zakres prędkości obrotowej: 20(+/-10) – min 130 rpm
	TAK
	

	74
	Panel kontrolny z przyciskami
	TAK
	

	75
	Dodatkowy wyświetlacz LED dla pacjenta
	TAK
	

	76
	Interfejs cyfrowy RS232 (przygotowany do kontroli systemu rehabilitacyjnego)
	TAK
	

	77
	Parametry wyświetlane na wyświetlaczu WATT, RPM, TIME
	TAK
	

	78
	Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym, pochodzący od tego samego producenta
	TAK
	

	79
	Waga ergometru do 70 kg
	TAK
	

	80
	Funkcja sterowania siodełkiem dla wygodnego wsiadania przez pacjentów ortopedycznych
	TAK
	

	81
	Ergometr przystosowany do komunikacji z centralą sterującą
	TAK
	

	82
	Ergometr wyposażony w elektryczną regulację wysokości siodełka
	TAK
	

	83
	Ergometr napędzany paskiem zapewniającym cichą pracę
	TAK
	

	84
	Panel (wyświetlacz) ergometru obracany o 180º
	TAK
	


B. Gwarancja, serwis

	Lp
	Gwarancja, serwis
	Wartość
	Opis

	 1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.
	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
	

	 2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca
	Tak
	

	 3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
	Tak
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.
	Tak
	

	 5
	Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji .
	Tak
	

	 6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)
	

	 7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
	Tak
	

	8
	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych
	Tak
	

	 9
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak
	

	10
	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych.
Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Tak- jeśli dotyczy
	


C. Przeglądy eksploatacyjne

	Lp
	Wymagane czynności
	Wartość
	Opis

	 1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem
	TAK
	


UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

	Lp.
	Szkolenia
	Wartość
	Opis

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca.
	Tak
	

	2
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla  personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.
	Tak
	

	3
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	Tak
	

	4
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	Tak
	


E. Normy

	Lp.
	Szkolenia
	Wartość
	Opis

	1
	Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne.
	Tak
	


Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.


 Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty. 


Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.



  




        .......................................................








       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy










