Załącznik Nr 1 do zaproszenia 83.Pu.2025

Opis przedmiotu zamówienia- zmiana z dnia 02.10.2025r.
                                           Kardiomonitory wraz z Centralną Stacją Monitorującą
Nazwa Wykonawcy: 
Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:
Kraj pochodzenia: 

Rok produkcji: 2025
Ilość sztuk: 1 komplet.
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Cecha lub parametr wymagany
	Potwierdzenie
	PRAMETRYT OFEROWANE (W przypadku, gdy Zamawiający wpisuje w poniższych tabelach w trzeciej kolumnie „TAK” podać” należy wpisać dokładne oferowane parametry) Natomiast tam, gdzie zamawiający wpisuje słowo „TAK” dopuszczę się potwierdzenie oferowanych parametrów słowem „Tak” bez wypełniania oferowanych parametrów

	
	Wymagania techniczno-funkcjonalne Kardiomonitory szt. 6
	
	

	1
	Kompaktowy kardiomonitor z pomiarem minimum EKG, SpO2, NIBP, TEMP, HR, Oddech. Przeznaczony dla minimum trzech kategorii pacjentów.
	TAK/PODAĆ
	

	2
	Monitor o masie poniżej 4 kg. Kardiomonitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia.
	TAK/PODAĆ
	

	3
	Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania, przyciski funkcyjne oraz pokrętło nawigacyjne.
	TAK
	

	4
	Wymiary monitora maksymalnie 198 x 320 x 262 (mm)  Zamawiający dopuszcza również rozmiar 350x250x180 mm
	TAK/PODAĆ
	

	5
	Bateria zapewniająca pracę przez minimum 4h z możliwością instalacji dodatkowej baterii i wydłużenia czasu działania do minimum 8h. 
	TAK/PODAĆ
	

	6
	Ekran monitora TFT o przekątnej 12,1” i rozdzielczości minimum 1280x800, dotykowy
	TAK/PODAĆ
	

	7
	Wyświetlanie minimum ekranu dużych cyfr, ekranu trendów dynamicznych, ekranu EKG, ekranu OxyCRG, ekranu EWS, ekranu PAWP.
	TAK/PODAĆ
	

	8
	Możliwość zaprogramowania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu, zapisania ich w pamięci kardiomonitora i ustawienia jako domyślnych.
	TAK
	

	9
	Wskaźnik zasilania sieciowego i stanu akumulatora widzialny na przednim panelu monitora.
	TAK
	

	10
	Pamięć alarmów i powiązanych krzywych- minimum 3000 zdarzeń wraz z zapisem odcinków krzywej dynamicznej związanej z zaistniałym alarmem.
	TAK/PODAĆ
	

	11
	Pamięć minimum 3000 zdarzeń arytmii wraz z zapisem odcinka krzywej dynamicznej.
	TAK/PODAĆ
	

	12
	Zapis trendów – minimum 1800 godzin, minimalna rozdzielczość zapisu 5 s.
	TAK/PODAĆ
	

	13
	Monitor wyposażony w zintegrowany pojemnik na akcesoria znajdujący się w tylnej części kardiomonitora.
	TAK/PODAĆ
	

	14
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o minimum IBP i CO2 (strumień boczny i główny, minimum w dwóch technologiach producenta) lub CO.
	TAK/PODAĆ
	

	15
	Możliwość rozbudowy o wbudowany termiczny rejestrator (wydruk minimum 3 krzywych, minimum 3 prędkości kreślenia, szerokość papieru 50 mm).
	TAK/PODAĆ
	

	16
	Rozpoznawanie 27 arytmii
	TAK
	

	17
	Alarm migotania przedsionków i alarm zakończenia migotania przedsionków.
	TAK/PODAĆ
	

	18
	Pamięć minimum 2400 grup pomiarów NIBP.
	TAK/PODAĆ
	

	19
	Zapis krzywych dynamicznych z minimum 72 godzin.
	TAK/PODAĆ
	

	20
	Pomiar minimum SpO2, EKG, NIBP, TEMP., HR, RR.
	TAK/PODAĆ
	

	21
	Pomiar NIBP minimum w trybie manualnym, automatycznym, STAT (5 minut), sekwencja.
	TAK/PODAĆ
	

	22
	Sekwencja NIBP składająca się z minimum 5 grup, z których każda ma możliwość ustawienia ilości oraz interwału pomiaru.
	TAK/PODAĆ
	

	23
	Interwał pomiaru od 1 minuty do 8 godzin
	TAK/PODAĆ
	

	24
	Pomiar SYS, DIA, MAP, PR
	TAK
	

	25
	Pomiar SYS w zakresie 30- 270 mmHg
	TAK
	

	26
	Pomiar DIA w zakresie 10 – 220 mmHg
	TAK
	

	27
	Dokładność pomiaru +/-3mmHg mmHg  lub +/-5mmHG

	TAK/PODAĆ
	

	28
	Czas pomiaru NIBP: 20- 45 s.
	TAK
	

	29
	PR z NIBP minimum w zakresie 40-240 bpm.
	TAK/PODAĆ
	

	30
	Pomiar SpO2 w zakresie 0 – 100%
	TAK
	

	31
	Dokładność pomiaru w zakresie 70 – 100 % lepsza niż 3 %
	TAK
	

	32
	Pomiar pulsu w zakresie minimum 30 – 300 bpm.
	TAK/PODAĆ
	

	33
	Dokładność pomiaru pulsu +/-3 bpm.
	TAK
	

	34
	Pomiar indeksu perfuzji PI w zakresie 0.05% do 20%
	TAK
	

	35
	Rozdzielczość pomiaru minimum 0,01 %.
	TAK/PODAĆ
	

	36
	Dokładność pomiaru minimum PI +/_ 0,1 %.
	TAK/PODAĆ
	

	37
	Pomiar częstości oddechowej z czujnika SpO2.
	TAK
	

	38
	Zakres pomiaru czynności oddechowej na podstawie pomiaru SpO2 minimum w zakresie 0-90 rpm.
	TAK/PODAĆ
	

	39
	Pomiar EKG przy pomocy 3, 5, 6-odprowadzeniowego kabla. Automatyczne rozpoznawanie ilości odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla. Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeniowe.
	TAK
	

	40
	Sygnalizacja braku kontaktu elektrody dla każdej elektrody
	TAK
	

	41
	Do wyboru 4 różne ustawienia filtracji sygnału EKG (ST, Monitorowanie, Operacja, Diagnoza).
	TAK
	

	42
	Czas powrotu linii bazowej po defibrylacji max 10 s.
	TAK/PODAĆ
	

	43
	Pomiar ST w zakresie -2,0 mV do 2,0 mV.
	TAK
	

	44
	Czas odświeżania ST max 10 s
	TAK/PODAĆ
	

	45
	Pomiar QT, QTc.
	TAK
	

	46
	Kalkulator lekowy, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia wentylacji, obliczenia nerkowe, obliczenia natlenowania.
	TAK
	

	47
	Wykrywanie 27 typów arytmii
	TAK
	

	48
	Pomiar oddechu minimum odprowadzenia RA-LA, RA-LL do wyboru.
	TAK/PODAĆ
	

	49
	Minimum 4 różne prędkości kreślenia krzywych do wyboru (6,25; 12,5; 25,0; 50,0 mm/s).
	TAK/PODAĆ
	

	50
	Pomiar częstości HR w zakresie 10 – 350 / min.
	TAK
	

	51
	Czułość pomiarów HR równa lub lepsza od 0,2 mVp-p.
	TAK/PODAĆ
	

	52
	Zakres pomiaru częstości oddechów 0-150 /min.
	TAK
	

	53
	Dokładność pomiaru oddechów +/- 2 rpm.
	TAK
	

	54
	Alarm bezdechu regulowany w zakresie 10 s do max. 60 s. Zamawiający dopuszcza zakres do 40s
	TAK/PODAĆ
	

	55
	Pomiar temperatury przy pomocy czujnika temperatury powierzchniowej lub rektalnej.
	TAK
	

	56
	Pomiar w 2 kanałach z pomiarem różnicy. Wyświetlanie T1, T2 i Td.
	TAK
	

	57
	Pomiar temperatury w zakresie 0 – 50 C
	TAK
	

	58
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do sieci centralnego monitoringu przewodowo i bezprzewodowo.
	TAK
	

	59
	Kardiomonitor wyposażony w gniazdo RJ-45
	TAK
	

	60
	Kardiomonitor wyposażony w łączność bezprzewodową.
Zamawiający dopuszcza kardiomonitor wyposażony w zewnętrzy nadajnik do sieci bezprzewodowej.
	TAK
	

	61
	Funkcja podglądu innych kardiomonitorów podłączonych do wspólnej sieci przewodowo i bezprzewodowo.
	TAK
	

	62
	Funkcja standby
	TAK
	

	63
	Funkcja tryb nocny (regulacja minimum poziomu dźwiękowego QRS, alarmu, jasności ekranu).
	TAK/PODAĆ
	

	64
	Funkcja tryb prywatny.
	TAK
	

	65
	Tryb demo.
	TAK
	

	66
	Funkcja timera.
	TAK
	

	67
	Możliwość współpracy z centralną stacją monitorującą współpracującą z kardiomonitorami modułowymi wyposażonymi minimum w pomiar rSO2, ICG, CO, RM, DM, UM (tego samego producenta) – Zamawiający dopuszcza centralną stację bez pomiarów  DM, UM
	TAK/PODAĆ
	

	68
	Wszystkie złącza funkcjonalne (LAN, USB, VGA) zabezpieczone, w przypadku ich nieużywania, przed wpływem czynników zewnętrznych za pomocą dedykowanej pokrywy.
	TAK
	

	69
	Chłodzenie konwekcyjne.
	TAK
	

	70
	Automatyczna regulacja jasności ekranu. Przy regulacji manualnej dostępnych minimum 10 poziomów regulacji.
	TAK/PODAĆ
	

	71
	Koszyk na akcesoria (kable i czujniki) 
	TAK
	

	72
	Pomiar parametrów EWS i GCS
	TAK
	

	73
	Eksport danych monitorowanego pacjenta w standardzie HL7 bezpośrednio z kardiomonitora (bez konieczności współpracy z centralną stacją monitorującą).
	TAK
	

	74
	Urządzenie klasy minimum IP21.
	TAK/PODAĆ
	

	75
	Monitor musi być dostarczony z dedykowanym zawieszeniem naściennym wyposażonym w koszyk na akcesoria, zamocowanie kardiomonitora za pomocą trzypunktowej szybkozłączki umożliwiającej łatwy montaż i demontaż kardiomonitora za pomocą pojedynczej zwalnianej manualnie blokady punktowej.
	TAK
	

	76
	Wyposażenia kardiomonitora:
-zawieszenie naścienne wraz z dedykowanym koszykiem na akcesoria,

-akumulator,

- kabel EKG 3-odprowadzeniowy,

- Kabel NIBP,

- mankiet dla dorosłych,

- sonda temperaturowa powierzchniowa,

- sensor SpO2 dla dorosłych,

- kabel zasilający,

- instrukcja w języku polskim.
	TAK
	

	77
	Wymagania techniczno-funkcjonalne Centralnej Stacji monitorującej. Szt.1
	
	

	78
	Centralna stacja monitorująca wyposażona w system operacyjny nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Oprogramowanie centrali w języku polskim.
	TAK/PODAĆ
	

	79
	Możliwość podłączenia i podglądu minimum 8 kardiomonitorów.
	TAK/PODAĆ
	

	80
	Na wyposażeniu systemu: drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu pozwalająca na wydruk w formacie A4, zasilacz awaryjny typu UPS oraz niezbędny osprzęt do prawidłowego funkcjonowania systemu centralnego monitoringu pacjenta.
	TAK
	

	81
	Centralny system monitorowania przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące do minimum 32 stanowisk bez konieczności wykupywania np. dodatkowej licencji
	TAK/PODAĆ
	

	82
	Rozbudowa systemu bez wymaganych dodatkowych kosztów ewentualnej licencji.
	TAK
	

	83
	Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT, o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD.
	TAK/PODAĆ
	

	84
	Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych.
	TAK
	

	85
	Możliwość wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta.
	TAK
	

	86
	Możliwość zmiany przez Użytkownika zmiany wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych.
	TAK
	

	87
	Możliwość drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport 12-odprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST, raport obliczeń klinicznych.
	TAK
	

	88
	Możliwość ustawiania z poziomu centrali minimum następujących trybów: tryb prywatny, tryb nocny, tryb czuwania.
	TAK/PODAĆ
	

	89
	Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych stanowisk, z identyfikacją alarmującego stanowiska.
	TAK/PODAĆ
	

	90
	Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. Możliwość ustawiania np. progów alarmowych dla wszystkich stanowisk. Możliwość indywidualnej konfiguracji ekranu każdego monitora.
	TAK
	

	91
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. Pełen wgląd w ustawienia każdego kardiomonitora włącznie z funkcją zdalnego konfigurowania wyświetlanych krzywych i wartości numerycznych oraz ich lokalizacją na ekranie kardiomonitora. 
	TAK
	

	92
	Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym np. zapis 12 odprowadzeń EKG) z minimum 240 godzin, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu.
	TAK/PODAĆ
	

	93
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych).
	TAK
	

	94
	Zapis danych pacjenta, alarmów i zdarzeń dotyczących mi-nimum 500 monitorowanych pacjentów. Możliwość eksportu danych np. przy wykorzystaniu pamięci USB poprzez port USB, możliwość eksportu wszystkich danych monitorowanych pacjentów za pomocą protokołu HL7 do zewnętrznego komputera, sieci szpitalnej.
	TAK/PODAĆ
	

	95
	Trendy graficzne i numeryczne z minimum ostatnich 240 godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów.
	TAK/PODAĆ
	

	96
	Dostępne ekrany w stacji centralnego monitorowania minimum: ekran ST, QT/QTc, OxyCRG, Mini trendów, Analizy 24h EKG, Analizy DM – Zamawiający dopuszcza  centralę bez analizy DM
	TAK/PODAĆ
	

	97
	Centralna stacja monitorująca kompatybilna z zaoferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami.
	TAK
	

	98
	W zestawie dodatkowy ekran podglądowy o przekątnej ekranu minimum 23’’.
	TAK/PODAĆ
	

	99
	System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7.
	TAK
	

	100
	Centralna stacja monitorująca musi umożliwiać współpracę z kardiomonitorami wyposażonymi minimum w następujące możliwości pomiarowe: DM, ICG, RM, CO, CO2, IBP, UM, AG, rSO2, EEG, BIS, NMT, SpO2 w technologii minimum Nellcor i Masimo – Zamawiający dopuszcza  centralę bez pomiarów DM, UM
	TAK/PODAĆ
	

	101
	System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów).
	TAK/PODAĆ
	

	102
	Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 07 kwietnia 2022r o wyrobach medycznych, jako rozwiązanie równoważne w odniesieniu do zgłoszenia wyrobu do UR-PLWMiPB dopuszcza rejestracje wyrobów w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych Eudamed - jeśli dotyczy danego asortymentu
	TAK
	




B. Gwarancja, serwis

	Lp. 
	Gwarancja, serwis
	Wartość
	Opis

	 1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.
	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy
	

	 2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca
	TAK/PODAĆ
	

	 3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
	TAK
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.
	TAK
	

	 5
	Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.
	TAK
	

	 6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)
	

	 7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat.
	TAK/PODAĆ
	

	8
	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych
	TAK
	

	 9
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK
	

	10
	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych.
	Tak- jeśli dotyczy
	


C. Przeglądy eksploatacyjne

	Lp. 
	Wymagane czynności
	Wartość
	Opis

	 1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	


UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

	Lp.
	Szkolenia
	Wartość
	Opis

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. (jeśli dotyczy)
	TAK
	

	2
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej na nośniku USB
	TAK
	

	3
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	TAK
	


Wykonawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych – jeśli dotyczy oferowanego asortymentu. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.


 Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty. 


Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.



  




        .......................................................








       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy

6

