## Zał. 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Lp | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | j. miary | ilość | cena netto za j.m | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Typ rejestratora i nazwa producenta
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H | I=F + H | J
1. | Termohigrometr Label LB-523/SMA lub równoważny rejestrator, do zastosowań w pomieszczeniach magazynowych, wyposażony w wewnętrzny czujnik wilgotności i temperatury, wyświetlacz umożliwiający odczyt wskazań pomiarów bez konieczności dostępu do aplikacji/systemu, z możliwością przesyłu danych poprzez sieć WiFi (bezpośrednio do systemu monitorującego) oraz USB (export do pliku); wbudowana pamięć, antena zewnętrzna; zakres pomiarowy: temperatury: min.: +10°C, max: +60°C, wilgotności: min.: 10%, max: 95% RH, dodatkowo wyposażony w uchwyt do montażu na ścianie (np. z plexi). | szt. | 9
2. | Termometr Label LB-523TX/SMA lub równoważny rejestrator do zastosowań w lodówkach, przystosowany do pracy wewnątrz urządzenia chłodzącego (warunki pracy: min.: 0°C, cieplarki max.: +10°C), wyświetlacz umożliwiający odczyt wskazań pomiarów bez konieczności dostępu do aplikacji/systemu, z możliwością przesyłu danych poprzez sieć WiFi (bezpośrednio do systemu monitorującego) oraz USB (export do pliku); wbudowana pamięć, antena zewnętrzna; możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury; zakres pomiarowy: min.: -40, max: +75°C, wyposażony w wieszak do mocowania. Dodatkowo wyposażony w pojedynczy czujnik: długość kabla przyłączeniowego 1,5m, materiał zewnętrzny kabla przyłączeniowego: PCV; długość metalowej osłony sondy: 100mm; Ø 6mm. | szt. | 5
3. | Termometr Label LB-510T lub równoważny rejestrator przenośny, stosowany do monitorowania temperatury produktów w trakcie transportu, kompaktowy, w obudowie typu pendrive, przystosowany do pracy wewnątrz pojemnika transportowego, warunki pracy oraz zakres pomiarowy: min.: -20, max. +30°C, zasilany z łatwowymienialnej typowej baterii (np. CR2032), dane gromadzone w pamięci urządzenia (Wykonawca dostarczy oprogramowanie umożliwiające odczyt zapisanych w rejestratorze danych po podłączeniu przez port USB w komputerze PC, na którym zainstalowany jest System Windows 11 lub równoważny, prezentację danych w postaci wykresów i raportów .PDF oraz konfigurowanie urządzenia, ), wyposażone w przyciski umożliwiające rozpoczęcie i zakończenie rejestracji ręcznie, oraz diodę sygnalizującą przekroczenie zaprogramowanych progów alarmowych. | szt. | 16
4. | Termometr Label LB-533TX lub równoważny rejestrator do zastosowań w lodówkach, przystosowany do pracy wewnątrz urządzenia chłodzącego (warunki pracy: min.: 0°C, cieplarki max.: +10°C), wyświetlacz umożliwiający odczyt wskazań pomiarów bez konieczności dostępu do aplikacji/systemu, z możliwością przesyłu danych poprzez sieć WiFi (bezpośrednio do systemu monitorującego) oraz USB (export do pliku); wbudowana pamięć, antena zewnętrzna; możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych czujników temperatury; zakres pomiarowy: min.: -40, max: +75°C, wyposażony w wieszak do mocowania. Dodatkowo wyposażony w dwa czujniki: długość kabla przyłączeniowego 1,5m, materiał zewnętrzny kabla przyłączeniowego: PCV; długość metalowej osłony sondy: 100mm; Ø 6mm. | szt. | 4
Wartość netto RAZEM:
Kwota podatku VAT:
Wartość brutto RAZEM:
Wszystkie dostarczane urządzenia muszą posiadać certyfikat/świadectwo wzorcowania, wydane przez Laboratorium posiadające aktualny certyfikat wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymagań dla normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla Laboratorium wzorcującego, w zakresie wykonywania wzorcowania przynajmniej termohigrometrów oraz termometrów: elektrycznych, elektrycznych z rejestracją temperatury, elektronicznych; przetworników wilgotności; przetworników temperatury.
....................................................................
data i podpis Wykonawcy