Załącznik Nr 1 A do SIWZ
Aparat USG z funkcją duplex
	Lp.
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Odpowiedź

Wykonawcy 

OPIS lub TAK/NIE

	1. 
	Waga aparatu
	Poniżej 80 kg – 5 pkt
	

	2. 
	Możliwość regulacji wysokości konsoli
	Powyżej 15 cm – 1 pkt
	

	3. 
	2 rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wyświetlana na ekranie dotykowym z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi oraz wysuwana spod konsoli
	TAK - 3 pkt

NIE - 0 pkt
	

	4. 
	Ilość niezależnych kanałów przetwarzania
	Powyżej 90 000 kanałów – 2 pkt
	

	5. 
	Dynamika systemu
	Powyżej 230 dB – 2 pkt
	

	6. 
	Rozdzielczość matrycy obrazowej 
	Powyżej 500 000 punktów – 1 pkt
	

	7. 
	Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D (B) podłączanych do aparatu głowic obrazowych
	Powyżej 17 MHz – 5 pkt
	

	8. 
	Tryb 2D (B-mode): maksymalna szybkość odświeżania  obrazu „frame rate 
	Powyżej 1000 obr/sek – 3 pkt
	

	9. 
	Tryb 2D (B-mode): wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D 
	Powyżej 2-17 MHz – 2 pkt
	

	10. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): wielkość bramki Dopplerowskiej
	Powyżej > 1-20 mm  - 5 pkt
	

	11. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD): ilość map kolorów 
	Powyżej 15 map kolorów  –  2 pkt
	

	12. 
	Obrazowanie trapezowe dostępne opcjonalnie na co najmniej jednej z głowic sektorowych „phased array”
	TAK – 10 pkt

NIE - 0 pkt
	

	13. 
	Funkcje użytkowe: ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - ilość presetów
	Powyżej 200 presetów – 2 pkt
	

	14. 
	Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania):
	61-200 sek – 1 pkt

201-400 sek – 2 pkt

> 400 sek – 3 pkt
	

	15. 
	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)
	TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	16. 
	Ilość portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń
	Powyżej 4 portów USB – 2 pkt
	

	17. 
	Czas przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy (funkcja szybkiego startu)
	Poniżej 20 sek – 2 pkt
	

	18. 
	Możliwość zainstalowania na zewnętrznym komputerze oprogramowania takiego, jak w oferowanym aparacie (tego samego producenta), umożliwiającego odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie. Podać nazwę oprogramowania.
	TAK – 3 pkt

NIE - 0 pkt
	

	19. 
	Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów: zakres częstotliwości  pracy głowicy
	Powyżej 4-12 MHz – 2 pkt
	

	20. 
	Głowica convex do badań ogólnych: zakres częstotliwości  pracy głowicy 
	Powyżej 2-5 MHz – 2 pkt
	

	21. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru Intima Media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru
	TAK – 10 pkt

NIE - 0 pkt
	

	22. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D  min. 40 vol/sek przy użyciu głowic wolumetrycznych
	TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	23. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Strain rate oraz Strain 4D
	TAK – 10 pkt

NIE - 0 pkt
	

	24. 
	Oprogramowanie do elastografii współpracujące z głowicą liniową i min. 190-elementową wysokoczęstotliwościową min. do 17 MHz w trybie B (2D).
	TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	25. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracująca na wysokich częstotliwościach - zakres częstotliwości pracy głowicy
	Powyżej 17MHz – 3 pkt
	

	26. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną - kąt pola skanowania (widzenia)
	Powyżej 175 stopni – 2 pkt
	

	27. 
	Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczne do badań 3D/4D:
- convex o zakresie min. 2-7 MHz

- endovaginalna o zakresie min. 3-9 MHz

min. 192-elementowe, posiadające wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D, obrazowania harmonicznego i Color Doppler – co najmniej po 4 dla każdego z tych trybów
	TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt
	




  




        .......................................................








       Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy










PAGE  
1
SIWZ 58/2014– Dostawa Aparatu USG  z funkcją Duplex  dla potrzeb WSzZ w Elblągu

